附件

实验室仪器设备报价（含税）清单

| 序号 | 各称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风嵌入式天花机 | 1.形式：四面出风嵌入式。2.规格：3P，含设备连接线.调试\R410A环保冷媒等。3.方式：吊装式。4.一拖一含外机。 | 3套 | 需现场勘测 |
| 2 | 设备风管链接 | 1.生物安全柜PP（V2）管对接。2.含电动定风量调节阀一个。 | 1套 |  |
| 3 | 设备链接 | 1.生物安全柜连接至实验室控制系统。2.rvv4*1控制线30米以上。 | 1套 |  |
| 4 | 实验室专用定制边柜 | 1.规格：L*750*850，达到国家或行业相关标准。2.柜体柜门侧板及抽屉采用1.2mm 厚冷轧钢板冲折焊接制作，喷涂厚度>75μm，涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀，可上下调整层板。3.导轨：DTC三节静音导轨。4.配拉手，合页 ≥2.0mm 厚 304不锈钢合页，开启角度可达170度。5.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环。6.台面采用多15mm 厚黑色坯体实验室专用陶瓷台面，耐磨、耐强腐蚀、耐高温、耐污染、易清洁等。7.承载测试：承载重量>700kg;保压时间≥600h。8.破坏强度：破坏强度≥14000N。9.重金属：可溶性铅可溶性镉的检测结果为未检出。10.断裂模数：平均值≥50MPa。11.吸水率：平均值<0.02%。12.抗冻性：无裂纹及剥落。13.表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂。 | 1.85米 |  |
| 5 | 实验室专用定制边柜（带抽屉、不含下柜） | 1.规格：L*750*850，达到国家或行业相关标准。2.柜体柜门侧板及抽屉采用1.2mm 厚冷轧钢板冲折焊接制作,喷涂厚度>75μm，涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀，可上下调整层板。3.导轨：DTC三节静音导轨。4.配拉手，合页 ≥2.0mm 厚 304不锈钢合页，开启角度可达170度。5.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环。6.台面采用多15mm 厚黑色坯体实验室专用陶瓷台面，耐磨、耐强腐蚀、耐高温、耐污染、易清洁等。7.承载测试：承载重量>700kg;保压时间≥600h。8.破坏强度：破坏强度≥14000N。9.重金属：可溶性铅可溶性镉的检测结果为未检出。10.断裂模数：平均值≥50MPa。11.吸水率：平均值<0.02%。12.抗冻性：无裂纹及剥落。13.表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂。 | 0.83米 |  |
| 6 | 超净工作台 | 外形宽≤1050mm，洁净等级100级@≥0.5μm(美联邦209E）、菌落数≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿）、平均风速0.3—0.6m/s(快、慢双速）、噪音≤62dB(A)、振动半峰值≤5μm(x、y、z方向）、照度≥300LX、高效过滤器规格及数量≥865×558×50mm×1、荧光灯/紫外灯规格及数量≥20W×1/20W×1。 | 1台 |  |
| 7 | 制冷除湿设备 | 在低温低湿干燥贮藏柜旁加装除湿系统1套（含转轮除湿机、后表制冷、风管、温湿度显示器等）。要求：加装完成后低温低湿柜内温度15℃、湿度15%。规格：冷送风量600m³/h，后调温功率7kw，整机质保2年。 | 1套 |  |
| 8 | 除湿器 | 1.规格12L/天。2.正负离子净化除菌、万向轮、三色湿度可视灯。 | 3个 |  |
| 9 | 移液器 | 全消毒手动可调式移液器，可整支在121℃、1atm条件下高温高压消毒20分钟，适配多种吸头，并可轻松推出，显示可调量程、单手可完成体积设置；2—20μL误差≤±0.40~±2.00%、10—100μL误差≤±0.15~±1.50%、50—200μL误差≤±0.15~±0.40%、200—1000μL误差≤±0.20~±0.30%，配备标准工具、可在实验室进行校准和维修，免费提供网上在线校准，配移液架2个。 | （2—20μL）2个 |  |
| 10 | 移液器 |  | （10—100μL）2个 |  |
| 11 | 移液器 |  | （50—200μL）2个 |  |
| 12 | 移液器 |  | （200—1000μL）2个 |  |
| 13 | 数显涡旋混匀仪 | LCD实时显示速度和时间，可调转速100—3000rpm，振幅≤4mm,可定时运行或连续运行模式，时间范围1s—99min59s，安装环境温湿度5—40℃、80%RH，外壳防护等级≥IP21，直流无刷电机免维护，配件安装简便、稳定性高、无滑落或飞溅现象，稳固底座和吸盘脚、运行中不移动、低噪音，配备多种附件，适用不同尺寸和类型试管/离心管/酶标板等。 | 2台 |  |
| 14 | 磁力架 | 1.5/2mL八联排，磁场强度≥5500高斯，将磁珠快速集中吸附于离心管侧壁。 | 1台 |  |
| 15 | 卤素水分测定仪 | 称重精度：0.001g (d）；水分可读性：0.01%；水分范围：0.00%—100.00% (MC% )，称重传感器：电磁力传感器； 称重量程：124g（可选220g/300g）；加热方式：高效环形卤素灯加热；温度传感器：PT—1000高精度铂铑温度传感器；测定方法：满足各项国标、行标、国际标准，同时支持自定义测定方法。 | 1台 |  |
| 16 | 活体抗倒伏测定仪 | 抗倒伏力值测量范围：0—100N抗倒伏力值分辨率：0. 1N；抗倒伏力值精度：10N以上约为±2%；10N以下约为±10%；角度间隔：可设定5°、10°、15°，三档可选；倾斜角度测量范围：0°—90°。 | 1台 |  |
| 17 | 超低温冰箱 | 温度范围：-40—86 ℃，规格：328L 。 | 1台 |  |
| 18 | 灭菌锅 | 温度范围：50—126℃，压力： 0.142MPa，规格：18L。 | 1台 |  |
| 19 | 摇床 | 振幅20mm ，温度范围：5—60 ℃，规格：立式160L。 | 1台 |  |